## Slide 1
A. Rimoldi, A.Tamborini (INFN Pavia / UNIPV)
In collaborazione con:
F. Murtas, M. Silari, S. George (INFN Frascati / CERN)
A. Mirandola, M. Ciocca, M. Donetti (CNAO)
A. Tamborini - Pavia, 29.02.2016
Il rivelatore GEMPIX come monitor di fascio in adroterapia:
simulazione GEANT4 e misure sperimentali
Progetto IRPT – INFN Pavia

## Slide 2
Outline
Obiettivi di ricerca
Principi fisici e layout del GEMPix
Prime misure a CNAO: setup sperimentale e risultati preliminari
Simulazione GEANT4
Prospettive future
0/15

## Slide 3
GEMPix: obiettivi
Prototipi del rivelatore con applicazioni in diversi campi
Rifiuti radioattivi / Micro dosimetria / Radioterapia / Monitoraggio del Radon
(http://ardent.web.cern.ch/ardent/ardent.php?link=publications)
Possibilità di impiego su fasci adroterapici (e.g. ioni carbonio, protoni) ad elevato flusso (108 particelle/spill) ed energia
Elevata rate capability
Resistenza al danno da radiazione
Strumento di diagnostica per controlli di qualia giornalieri e misure dosimetriche di piani di trattamento
Strumento di diagnostica per futura linea sperimentale di CNAO
Ottima risoluzione spaziale
A. Tamborini - Pavia, 29.02.2016
Applicazione
Caratteristiche
1/15

## Slide 4
Foglio di kapton con superfici rivestite da 5 μm Cu
Campo elettrico ~100 kV/cm all’interno dei fori
Formazione di una valanga elettronica localizzata
Tecnologia GEM (Gas Electron Multiplier)
A. Tamborini - Pavia, 29.02.2016
Zoom
∼ 100 fori /mm2
Distanziati ∼ 140 μm tra loro
Immagine CERN GDD Group (2001)
50 μm kapton
5 μm rame
∼ 500 V
70 μm
50 μm
Linee di campo elettrico
http://www.physi.uni-heidelberg.de/Forschung/ANP/Cascade/Konzept/
2/15

## Slide 5
A. Tamborini - Pavia, 29.02.2016
GEMPix: Principi fisici
3/15
Elettroni secondari trasportati dal campo elettrico verso I fogli GEM.
~40 elettroni prodotti per ogni elettrone in ingress da sigola GEM  3 fogli GEM = guadagno ~105 f(gas)
High gain operation (~ 1000 e- per trigger al singolo pixel
ED = drift field
ET = transfer field
EI = induction field
Rappresentazione schematica del rivelatore

## Slide 6
Il rivelatore GEMpix è stato sviluppato nell’ambito della collaborazione ARDENT, con una collaborazione tra CERN e INFN
1. Flusso di gas Ar CO2CF4
4. Tripla GEM
3. Finestra di mylar
Particelle da analizzare
4. Gas gap per ionizzazione (3 mm )
Quattro chip
Timepix
GEMPix: Layout
A. Tamborini - Pavia, 29.02.2016
Il rivelatore a Tripla GEM è letto da 4 chip Timepix (senza sensori al silicio):
Area attiva ~ 9 cm2
2. Connettore HV / 5. Readout del Timepix
4/15

## Slide 7
A. Tamborini - Pavia, 29.02.2016
GEMPix: lettura (Timepix2)
Inizio del frame di acquisizione
Fine del frame di acquisizione
Soglia
Rumore
Clock
Out preampl.
Timepix ASIC Wafer
Ogni pixel può sia misurare la carica depositata che contare la singola particella.
La soglia di rivelazione è circa 1000 elettroni (rumore ~ 100 elettroni)
Configurazione a 4 chip da 512x512 pixels per un totale di 262144
Modalità Medipix -> conteggio impulsi
TOA = Time Of Arrival
TOT = Time Over Threshold
Clock = fino a 100 MHz ma stabile a 50 MHz
Miglioramenti previsti con Timepix3
5/15

## Slide 8
A. Tamborini - Pavia, 29.02.2016
Setup sperimentale @CNAO
Online plots
Particelle: ioni carbonio
Energia dal fascio: 3,9 GeV
Particelle per spill: 8 x105
Misure di energia depositata a 33 diverse profondità
Fascio CNAO
Movimentazione fantoccio
Posizione «zero»
6/15
Notes: È in atto un programma sperimentale a lungo termine per caratterizzare il rivelatore che in realtà è già stato irraggiato per verificarne il funzionamento.Si è scelto di effettuare una breve sessione di misura in cui è stato misurato il picco di Bragg

## Slide 9
A. Tamborini - Pavia, 29.02.2016
Setup sperimentale @CNAO
Elettronica di acquisizione
Online plots
Pixelman software
Controllo HV (Labview)
Interfaccia Fitpix DAQ (Blue Box)
Durata della finestra di acquisizione: 0.02 s (ante picco) / 0.1 s (post picco)
Tensione applicata ai fogli GEM: 320 V
7/15

## Slide 10
A. Tamborini - Pavia, 29.02.2016
Simulazione GEANT4
Validazione della simulazione completa della linea di fascio CNAO per ioni carbonio
Campo a scansione di ioni carbonio da1.8 GeV
FWHM di ioni carbonio carbon, in aria, all’isocentro confrontati con i dati CNAO da pellicole radiocromiche EBT3
Energia depositata in un cubo di acqua (500 x 500 x 500 mm3) per 4 differenti energie.
Validazione per protoni eseguita nell’ambito dello studio di trattamento del melanoma oculare mediante adroterapia a CNAO
http://dx.doi.org/10.1120/jacmp.v16i2.5227
8/15
Dati Fluka cortesia di A. Mairani

## Slide 11
A. Tamborini - Pavia, 29.02.2016
Simulazione GEANT4
Riproduzione setup sperimentale
9/15
Codice colori particelle G4:
Rosso = negative
Verde = neutre
Blu = positive
Vista 3D
fantoccio + GEMPix

## Slide 12
A. Tamborini - Pavia, 29.02.2016
Simulazione GEANT4
Primi risultati
Vista laterale dell’energia depositata da ioni carbonio da 3.9 GeV lungo l’asse di propagazione del fascio (x) nella drift gap da 3 mm, con GEMPix in posizione «zero»
Profilo verticale (y) e laterale (z) del fascio.
Visione trasversale 2D del fascio
10/15

## Slide 13
A. Tamborini - Pavia, 29.02.2016
Simulazione GEANT4
Studio dei secondari
11/15
Studio di produzione e distribuzione dei secondari in acqua da ioni carbonio e protoni per diverse energie
Ioni carbonio da 3.9 GeV
Energia depositata in cubo di acqua 500 x 500 x 500 mm3
Notes: Avere sotto controllo la simulazione

## Slide 14
A. Tamborini - Pavia, 29.02.2016
Risultati preliminari della misura @CNAO
Plateau
Picco
Coda
Analisi più approfondita dei clusters in corso
12/15
Notes: Visualizzazione di dati sperimentali

## Slide 15
A. Tamborini - Pavia, 29.02.2016
Risultati preliminari della misura @CNAO
Andamento temporale delle particelle erogate dal DDS. Punti blu GEMPix / punti rossi DDS (camera a ionizzazione)
Singolo spill
Profilo temporale degli spill
Picco di Bragg
Sottostima della dose depositata nella coda di frammentazione  ulteriori indagini
Studio delle physics lists e dei processi di interazione in Geant4
Ulteriori test su fascio di caratterizzazione del GEMPix
GEANT4
GEMPix
13/15

## Slide 16
A. Tamborini - Pavia, 29.02.2016
Risultati preliminari della misura @CNAO
Ricostruzione 3D del picco di Bragg
Coda di frammentazione
Ingresso del fascio
Picco
14/15
ICTR-PHE 2016

## Slide 17
Presente e Prospettive future
Setup stabile a CNAO
Trigger al GEMPix da fascio
Scansione automatica nel fantoccio motorizzato
Programma di misure
Linearità della risposta vs. numero di particelle erogate (protoni e ioni carbonio)
Riproducibilità della misura in diverse sessioni di presa dati
Risposta del rivelatore al fascio in funzione dell’energia delle particelle
Dipendenza dal numero di particelle per spill
Picco di Bragg con spot e/o scansione per diverse energie incidenti
Misure plateau / picco per eventuale dipendenza dal LET per varie energie
15/15
A. Tamborini - Pavia, 29.02.2016

## Slide 19
Eventi SEU sopra (red) e sotto (orange) il livello di saturazione TOT (11000)
zoom
SEU in funzione della profondità in acqua.
Il Massimo numero di eventi SEU corrisponde alla posizione del picco di Bragg peak, dove la dose rilasciata è maggiore
GEMPix e SEU (Single Event Upset)
A. Tamborini - Pavia, 29.02.2016
1b

## Slide 20
Correzione
online HV
Sensore
Temperatura e Pressione
La temperature e la pressione misurate all’interno del rivelatore permettono una
correzione immediata della tensione per ottenere un guadagno stabile
USB
before
30%
after
10%
2b
A. Tamborini - Pavia, 29.02.2016
Calibrazione in energia e correzione temperature/pressione

## Slide 21
Simulazione GEANT4
Produzione di secondari
Gamma
Neutroni
Elettroni
A. Tamborini - Pavia, 29.02.2016
3b

## Slide 22
Simulazione GEANT4 della linea di fascio CNAO
Beam pipe
Carbon shutter
Box1 and Box2 (NOZZLE)
Range shifter
Ripple filter 1
(2 mm)
Ripple filter 2
(2 mm)
Fascio
Collimatore di ottone (trattamento oculare)
L’occhio è posizionato a distanza di 11 cm dal nozzle
e ruotato di 40°
nella direzione verticale
Giordanengo S et al.,Performances of the scanning system for the CNAO center of oncological hadron therapy Nucl. Inst. & Meth. A 613 317-322 (2010)
4b
A. Tamborini - Pavia, 29.02.2016

## Slide 23
Implementazione dell’ “Eye detector” in GEANT4
Anatomia dell’occhio attentamente studiata per ottenere
una riproduzione accurata e realistica delle componenti dell’occhio
Componente occhio | Primary CSG solids
Sclera | G4Orb, G4Sphere
Cornea | G4Sphere
Cristallino | G4Ellipsoid
Nervo | G4Tubs, G4Orb
Retina | G4Sphere
Tumore | G4Orb
Implementazione dettagliata:
Volumi primary implementati con solidi Constructive Solid Geometry (CSG)
Strutture complesse come unioni ed intersezioni di solidi primari (G4UnionSolid and G4IntersectionSolid classes)
Posizionamento corretto di ogni componente
5b
A. Tamborini - Pavia, 29.02.2016