## Slide 1: Monitor di neutroni basato su Micro Channel Plate
Vincenzo Variale – LNS, 25 Novembre
Richiamo dello schema di funzionamento del monitor
Aggiornamento dall’ultimo meeting
Modifiche prototipo per test con fascio di neutroni

## Slide 2: Principio di funzionamento del Monitor di neutroni con MCP
Neutron
Fogliolina di C da 20 mg/cm2
Griglie da 1kV
Nota: gli elettroni di stripping escono con pochi eV e sono accelerati dalla
griglia posta a 1kV. Poi continuano con velocità costante verso le griglie a 45°
Che li deflettono verso i MCP in configurazione CHEVRON
SPECCHIO ELETTROSTATICO
Si potrebbe depositare 6Li per rivelare i neutroni
Stainless steel
Plastic

## Slide 3: MCP detection efficiency
Types of Radiation | Energy or wavelength | Detection Efficiency (%)
Electrons | 0.2 keV to 2 keV 2 keV to 50 keV | 50 to 85 10 to 60
Ions (H+, He+, Ar+) | 0.5 keV to 2 keV 2 keV to 50 keV 50 keV to 200 keV | to 58 60 to 85 4 to 60
UV | 300 Å to 1100 Å 1100 Å 1500 Å | to 15 1 to 5
Soft x-rays | 2 Å to 50 Å | 5 50 15
Hard x-rays | 0.12 Å to 0.2 Å | to 1
High energy particles (r,p) | 1 GeV t 10 GeV | to 95
Neutrons | 2.5 MeV to 14 MeV | 0.14 to 0.64

## Slide 4: Valutazione di efficienza del monitor di fascio proposto
Come convertitore del fascio di neutroni si assume di usare la reazione: n + 6Li  t + a (con Q = 4.78 MeV)
Si può realizzare con un deposito di 6Li su una fogliolina di C. Per le leggi di conservazione: mt/ma=Tt/Ta
Tt = 2.73 MeV
Ta= 2.05 MeV
Assumendo una fogliolina di carbonio di circa 20 mg/cm2 (la stessa usata in passato) che
corrisponde ad una l = 9 mm si avrebbe circa una trasmissione di circa il 100% dei t.
Per ottenere una trasmissione del 100% anche delle a si dovrebbe considerare una l = 4 mm

## Slide 5: MCNPX simulations for Nt evaluation
MCNPX Geometry:
Transverse
section
6Li deposition
Carbon foil
Parameters used in the simulations:
r = 2. cm
l1 = 1, 2, 3, 4, 5 mm ; l2 = 9 mm
dn = 4. cm
As source  CERN n_TOF neutron flux
Nt are the Triton exiting by the C foil (x p pulse)
r
dn
l1
l2
Nt /cm2
l1
Note : to get the effective neutron counting, Nt should be
multiplied for the intrinsic 1 keV electrons MCP detection
efficiency shown before.

## Slide 6
In order to reduce the SE divergence the
MCP can be put to a higher voltage than
the electrode 1 to obtain a focusing lens as
shown in the simulations 
All the simulations done have driven
us to the Electrostatic mirror mechanical
design :
Cross vacuum chamber
Reflecting grids
Shielding electrode
MCP
Grids with C foil
Electrostatic lens
Support bar
insulators

## Slide 7: Specchio elettrostatico e griglie
Griglia di accelerazione
Specchio montato

## Slide 8
Griglia di accelerazione con convertitore
RGA
Neutron source, 252Cf
La camera CCD + la lente è stata ordinata dalla Hmamtsu a Febbraio
Lo specchio elettrostatico con convertitore è stato montato e messo sottovuoto
Le prime misure di Test sono state avviate con l’uso di una flangia con assembly
di MCP con anodo:
Rate senza sorgente: r=0.13
con sorgente e s.e. on r=0.24
con sorgente e s.e. off r=0.22
Nota: effetto diretto dei neutroni molto piccolo. Continueremo le misure di test
mettendo una sorgente di a (241Am) vicino al foglio con convertitore
Electrostatic mirror test in progress

## Slide 9: Test sperimentale con camera CCD
Experimental apparatus scheme. In the figure, the radioactive sources placed in the positions used for the test measurements are also shown

## Slide 10: Misure con sorgente di neutroni (s.n.)
Background con Vg=Vf=-1kV r = 1.7 ± 0.1 s-1
Segnale della s.n. con Vg=Vf=-1kV
r = 3.4 ± 0.2 s-1

## Slide 11: Test measurement results with a Source
In a) the CCD background signal, (4 light points with 2 light points less visible because of the figure size reduction) obtained when the electrostatic mirror was off (Vfoil=Vgrid= 0 V); in b) the CCD signal with electrostatic mirror on (Vfoil=Vgrid= -1 kV), about 100 light points (also here some light points was less visible and have been lost in the figure reduction).
CCD camera snapshots for the measurements with the a source. The light points on CCD camera represent the a hit Al foil
Signal with Electrostatic Mirror off (background)
Signal with electrostatic Mirror on

## Slide 12: Effetto corona
. Possible Corona effect on the grid wires. CCD camera signal with: a) Vg= -2.8 kV, Vf= 0 V; b) Vf= -2.8 kV, Vg= 0 V. The high voltage
on the deflecting grid (Vg) gave a very big signal because that grid was placed in front of MCP face.
a)
b)

## Slide 13: Necessità per il test su fascio
Camera da vuoto che ospita il monitor di neutroni
Una Camera da vuoto più larga adatta al montaggio del monitor sulla stessa flangia dove si trova
il MCP assembly.
Un sistema di pompaggio capace di portare la camera ad un vuoto di almeno 10-6 mb
un PS di HV capace di dare almeno 6 kV positivi
due PS di HV capaci di dare almeno 1.5 kV
Un computer che possa pilotare la camera a CCD (Hamamatsu)
che permette il readout del segnale (vedi foto). Tale computer si
deve poter collegare alla camera attraverso un cavo con connessioni
di tipo IEE 1394, dette, mi pare, FIREWIRE (se non avete sul PC
questo tipo di connessione possiamo fornire un adattatore su
scheda PCI).
La camera può essere ‘triggerata’ dall’esterno con connettore tipo
HR10A-7R-6S.
Camera CCD + lente e tubo per schermare dalla luce esterna
Carrello con sistema di pompaggio

## Slide 14: Nuova ‘vacuum chamber’ e nuovo supporto per ‘specchio elettrostatico
a)
c)
b)
Nuova ‘vacuum chamber’ .
S. E. montato con iI nuovo supporto sulla stessa flangia
su cui è montato il ‘MCP assembly’
c) Flangia montata sulla nuova camera nessun ingombro sul
‘beam axis’

## Slide 15: Altre foto montaggio Monitor con sorgente a per nuovo test
Neutron converter su foglio di Al
Montaggio del monitor con sorgente a
Primo piano montaggio sorgente a
a)
b)
c)

## Slide 16: Nuovo test e modifche per la misua sul fascio di n_TOF al CERN
Apparato sperimentale per il nuovo test dopo le modifiche

## Slide 17: Risultati con la nuova ‘vacuum chamber’ e col nuovo supporto
a)
b)
Background con S. E. off
Segnale della sorgente a con S. E. on
Nota: Il segnale ed il back ground sono costituiti da light points molto
più numerosi rispetto al test precedente perchè in quest’ultima
configurazione la sorgente a è molto più vicina