## Slide 1: DIRAC and TRAD System status
E. Pedreschi*, L. Morescalchi, F. Spinella, A. Taffara
INFN - Pisa
Mu2e Italia CM
03-September-2020

## Slide 2: Outline
DIRAC V2
TRAD System
Plans

## Slide 3: DIRAC V2 (1)

## Slide 4: DIRAC V2 (2)
Rispetto alla DIRAC V1:
  Polarfire FPGA (più rad-hard, 2 volte più grande, più veloce)
  VTRX (ricevitore ottico)
  Supporta DDR3 fino a 2 Gbyte (attualmente 2 schede con DDR3 da 0.5 Gbyte e 2 schede da 1 Gbyte)
  Sistema di monitoring migliore (V, I e T)
  CAN bus
  Nuovi DCDC converter (più rad-hard)
  Albero di clock più efficiente
  Stessa interfaccia analogica (ADCs, amplificatori, … )

## Slide 5: DIRAC V2 test
Test funzionali :
  Schema di power
  ADC (20 canali)
  Albero di clock + Jitter cleaner (SPI + ARM Cortex M1 synth.)
  DDR test
  Readout della fibra + clock recovery attraverso la fibra + OTSdaq
  ADC di monitoring, Interface to laser system
  CAN bus test (work in progress…)
Test mancanti (a causa della Pandemia di COVID 19):
  Test dei 20 canali sul Modulo0
  Lettura tramite fibra dei dati provenienti da dati simulati realistici alla massima velocità
  Test finali TID,SEU,B (a livello di componenti fatti nel 2019)

## Slide 6
Thermal interface: cardlocks and copper plate
5
E. Pedreschi | Mu2e Italia CM
I Cardlock si adattano bene alla scheda
Piastra in rame per la dissipazione termica per Mezzanine board e DIRAC V2 progettata, prototipo in arrivo

## Slide 7
DIRAC V2 TEST Board
6
E. Pedreschi | Mu2e Italia CM
TEST Board emula la Mezzanina and FEE (20 canali)
Impulsa la DIRAC V2 ai test di radiazione and nei test di validazione delle schede di produzione.
Utile per valutare eventuali crosstalk fra i canali
Impulsi programmabili a piacere (20 channels AWG) attraverso una ESP32 CPU

## Slide 8: DIRAC V3
Piccolo errore sullo stampato: è necessario spostare di 2 mm il VTRx
Daremo il via al masterista del CERN solo dopo aver effettuato i test di qualifica mancanti (l’errore è del CERN)

## Slide 9
Produzione
8
E. Pedreschi | Mu2e Italia CM
L’assegnazione delle gare si è conclusa a luglio
Abbiamo autorizzato l’acquisto del 90% dei componenti
I rimanenti saranno acquistati al termine di tutti i test e a quel punto daremo il via alla pre-produzione delle schede (10 pezzi)
in questo momento a Pisa ne abbiamo 4 funzionanti

## Slide 10: Sistema TRAD (1)
I sensori T-Rad sensori per il sistemaTRAD sono:
  Termometro Digitale (Maxim Integrated DS18S20Z)  Temperatura (T);
  SiPM (ON Semiconductor MICROFC−60035−SMT)  Fluenza di neutroni (n);
  Radfet (Tyndal TY1003)  Dose (rad);
Dal momento che su tutte le DIRAC ci saranno i sensori di T e I (T anche su FEE):
  La copertura dei sensori T-RAD dovrà essere garantita solo sull superficie frontale (Front Face ) del calorimetero
  Si può pensare di posizionare qualche sensore T-Rad sensors anche sul piatto frontale del FEE (FEE PLATE)  é necessario?
2 schede TRAD per disco  ogni scheda leggerà non più di 6 (or 9) sensori

## Slide 11: Sistema TRAD (2)
FRONT-FACE
FEE-PLATE
12 rad, 12 n, 12 T OK
(6 rad, 6 n, 6 T ) servono?

## Slide 12: TRAD System schematic block
Sistema TRAD (X2/Disk)
(T, rad, n)
1
(T, rad, n)
9
TRAD
DIRAC
MBI
SB
SB
  *SB → Sensor Board
  **MBI → Mezzanine Board Interface
µP
I2C

## Slide 13: Sensors Board schematic block
Sensors Board
DS18S20Z
R
DQ
GND
Vcc
GND
3.3V
3.3V
TY1003
D1
G2
DIODE
G1
D2
S
MICROFC−60035−SMT
R
A
K
To MBI
from MBI
To MBI
To MBI
To MBI
T-Rad sensors:
  Digital Thermometer (Maxim Integrated DS18S20Z)  Temperature (T);
  Radfet (Tyndal TY1003)  Dose (rad);
  SiPM (ON Semiconductor MICROFC−60035−SMT)  Neutron fluence (n);
CONNECTOR
TO
MIB
X9
A
K
G1
DIODE
S
D1
DQ
3V3
GND
DQ
G1
S
K
A
To MBI
D1
DIODE
To MBI

## Slide 14: Temperature Sensor
290 Krad
45 Krad
146 ore
The DS18S20 comunica attraverso il bus 1-wire
Il Termometro Digitale testato nel 2018 @ Enea:
  Dose rate 1.85 krad/h unshielded (red)
  Dose rate 0.3 krad/h shielded (blu)

## Slide 15: Dose Sensor
Tyndal TY1003 (ora Varadis VT01)
Varadis è uno sin-off di Tyndall National
Testato dalla compagnia fino a 100krad @ temperature ambiente
Dal datasheet di Varadis lo schema del circuito di sensing del RADFET è:

## Slide 16: Neutron Sensor
Idark è funzione della fluenza di neutroni e della temperatura
C-Series SiPM Vbias is ~ 25V (Mu2e SiPM 170V) → si usa 28V dalla DIRAC
Saranno testate @ FNG to:
  Valutare il trend della Idark con I neutroni
  calibrare in funzione della fluenza di neutroni e della temperatura
I sensori saranno allocate in posizioni differenti del detector → temperature diverse

## Slide 17: Sensor Board Altium project

## Slide 18: Mezzanine Board Interface schematic block
CONNECTOR TO DIRAC
QSH-040-01-X-D-DP-RA-GP_2
CONNECTOR
TO
SENSORS BOARD
DCDC CONVERTER
LMZM33606RLXR
LDO
LT1121AIS8#PBF
OUT
ADJ
R1
R2
R3
DAC
AD5321BRTZ-500RL7
VDD
VOUT
SCL
SDA
X9
A
K
G1
DIODE
S
D1
DQ
3V3
GND
X9
I/O EXP
TCA9534PWR9
P28V
P3V3
P3V3
VBR+OV
X9
X9
ADC 12 Bit – 8CH
AD7998BRUZ-1
X3
X9
P3V3
-
+
LMC6482AIM
Current Source
LM334M
P12V
I2C_SDA (FROM DIRAC)
I2C_SCL (FROM DIRAC)
P3V3
X9
X9
X9
SCL
SCL
SDA
SDA
V_S
V_RAD
IR
RM
RAD_ON
X9
LDO
LT1121AIS8#PBF
P12V
-
+
AD8628ARTZ-REEL7
V_SIPM
X2
X9
X9
X9
P3V3
SHDN
X9
SHDN_ON
X9
TEMP
X9
X9
DS_ON

## Slide 19: Mezzanine Interface Board
Schemi completi
Routing quasi completo
Stesso fattore di forma della mezzanina del FE
Connettori verso SB 2 opzioni:
  Harting (fig.) → 36 canali
  6µD → 24 canali

## Slide 20: Plans
Sensor board pcb sarà ordinato in questi giorni
Tutti I component della SB (except radfet) già ordinati e in stock a Pisa
TY1003 saranno ordinati a giorni
Gli schemi della MIB sono stati completati, lo sbroglio è quasi completato (Pisa)
Stiamo pianificando i test dei SiPM e la calibration @FNG Facility
I test dei SiPm saranno effettuati direttamente utilizzando la catena SB, MIB e DIRAC
MIB
SBs
DIRAC

## Slide 21
  Thank you for the attention!