Lista di misure fatte
CREMAT(2)	PLANARE	scan di guadagno e in soglia
CAEN	PLANARE	scan di guadagno e in soglia
CREMAT(1)	GROOVED	scan di guadagno e in soglia
CREMAT(2)	GROOVED	scan di guadagno e in soglia
CAEN	GROOVED	scan di guadagno e in soglia
CREMAT(2)	GROOVED	scan in soglia + TRIGGER TOP

---
Cosa c’è
Confronto CAEN e CREMAT planare
Confronto CAEN e CREMAT grooved
Confronto simulazione e misure di energia depositata

---
Cosa manca
Misura del rate di acqusizione
Analisi col GROOVED e 6kV/cm drift field
Confronto trigger HV side – NO HV side nel CREMAT(2)
Analisi con doppio segnale da TOP e READOUT (coincidenza?)

---
CATODO BORATO PLANARE da 2.5 µm - CREMAT
Spalla del litio
Spalla dell’alfa
SIMULAZIONE
MISURA
Gain 500
Amplitude [mV]
Conto a spanne: 1.4MeV~820mV → 50mV di thr sono 0.08 MeV → vediamo tutto lo spettro

---
CATODO BORATO PLANARE da 2.5 µm - CREMAT
Spalla del litio
Spalla dell’alfa
Gain 1000
Amplitude [mV]
Conto a spanne facendo quello prima(500) x2 → 50mV di thr sono 0.04 MeV

---
CATODO BORATO PLANARE da 2.5 µm - CAEN
Spalla del litio
Spalla dell’alfa
Gain 500
Amplitude [mV]
Distribuzione non chiara e molto compatta. Differente da quella “storica” acquisita sul TOP

---
CATODO BORATO PLANARE da 2.5 µm - CAEN
Spalla del litio
Spalla dell’alfa
Gain 1000
Amplitude [mV]
Distribuzione meno compatta

---
CATODO BORATO GROOVED - CREMAT
Spalla del bulk a 1 pC
Gain 500
Conto a spanne: 2pC~250mV → 50mV di thr sono 0.4 pC → vediamo bene il picco a 1 pC ???

---
CATODO BORATO GROOVED - CREMAT
Spalla del bulk a 1 pC
Gain 1000
Conto a spanne: 2pC~450mV → 50mV di thr sono 0.2 pC → vediamo bene il picco sotto 1 pC ???

---
CATODO BORATO GROOVED - CAEN
Spalla del bulk a 1 pC
Gain 500
Conto a spanne: 1pC~40mV → 5mV di thr sono 0.12 pC → vediamo la fine il picco a bassa carica

---
CATODO BORATO GROOVED - CAEN
Spalla del bulk a 1 pC
Gain 1000
Conto a spanne: 1pC~70mV → 5mV di thr sono 0.08 pC → vediamo la fine il picco a bassa carica

---
CATODO BORATO PLANARE da 2.5 µm – CREMAT
TRIGGER SUL TOP
Gain 500
Gain 1000
Amplitude [mV]

---
Misura temporale – CREMAT planare W1
Selezione sui segnati: abs(T – T0) < 1µs
Noise?
Soglia 50 mV
NB: in questa misura è stata acquisita solo mezza cameretta

---
Misura temporale – CREMAT grooved W6
LETTA TUTTA LA CAMERA
Soglia 50 mV

---
Misura temporale – CAEN
LETTA TUTTA LA CAMERA
planare W1
grooved W8
Con o senza fan-in fan-out??? penso CON
Gain 1000 – thr 40mV → rate 473 Hz
Gain 1000 – thr 30mV → rate 635 Hz
Gain 500 – thr 5mV → rate 110 Hz
Con fan-in fan-out
Gain 500 – thr 9mV → rate 30 Hz
Gain 700 – thr 9mV → rate 240 Hz
Gain 1000 – thr 9mV → rate 460 Hz
Senza fan-in fan-out
Gain 1000 – thr 25 mV → rate 1418 Hz
Senza FAN-in/out
Con FAN-in/out

---
Misura temporale – CREMAT sul TOP
LETTA TUTTA LA CAMERA
Grooved W6
Gain 1000 – thr 15mV → rate 10 Hz
Gain 1000 – thr 35mV → rate 1358 Hz
Gain 1000 – thr 50mV → rate 1183 Hz

---
Considerazioni
Abbassare le soglie non fa aumentare il rate nonostante la selezione software
Misura di rate è di:
700 x2 Hz per W1 planare CREMAT
1420 Hz per W1 planare CAEN
2240 Hz per W6 grooved CREMAT
1360 Hz per W6 grooved CREMAT letta sul TOP
Le misure col CAEN sono state parzialmente acquisite in condizioni biassate

---
Backup

---
CATODO BORATO GROOVED - CREMAT
Spalla del bulk a 1 pC
Gain 100
Conto a spanne: 1pC~100mV → 50mV di thr sono 0.5 pC → vediamo bene il picco a 1 pC ???

---
CATODO BORATO GROOVED - CREMAT
Spalla del bulk a 1 pC
Gain 200
Conto a spanne: 1pC~175mV → 50mV di thr sono 0.35 pC → vediamo bene il picco a 1 pC ???

---
CATODO BORATO GROOVED - CREMAT
Spalla del bulk a 1 pC
saturazione
Gain 500
Conto a spanne: 1pC~175mV → 50mV di thr sono 0.28 pC → non vediamo meglio il picco a bassa carica

---
CATODO BORATO GROOVED - CREMAT
Picco del bulk a 1 pC
saturazione
Gain 1000
Conto a spanne: 1pC~220mV → 50mV di thr sono 0.25 pC → non vediamo meglio il picco a bassa carica

---
CATODO BORATO GROOVED - CAEN
Spalla del bulk a 1 pC
Gain 500
Conto a spanne: 1pC~40mV → 5mV di thr sono 0.12 pC → vediamo la fine il picco a bassa carica

---
CATODO BORATO GROOVED - CAEN
Spalla del bulk a 1 pC
Gain 700
Conto a spanne: 1pC~55mV → 5mV di thr sono 0.1 pC → vediamo la fine il picco a bassa carica

---
CATODO BORATO GROOVED - CAEN
Spalla del bulk a 1 pC
Gain 1000
Conto a spanne: 1pC~70mV → 5mV di thr sono 0.08 pC → vediamo la fine il picco a bassa carica

---
Trigger NO HV side
Trigger HV side

---
Trigger NO HV side
Thr 15 mV
Thr 25 mV
Thr 20 mV