## Slide 1: ESPERIENZA GAMMA
Spettroscopia gamma con LaBr3 e misura del tempo di decadimento del primo stato eccitato del 152Sm
PID@INFN LNL, 2021
Alain Goasduff, Luca Zago

## Slide 2
6 rivelatori al bromuro di lantanio (LaBr3) connessi a un digitalizzatore
Il digitalizzatore salva l'ampiezza del segnale ogni 2 ns in canali arbitrari
Siccome l'ampiezza del segnale e' proporzionale all'energia del fotone incidente, servono fotoni di energia nota per calibrare il rivelatore
-> sorgenti radioattive

## Slide 3: Apparato sperimentale
6 rivelatori al bromurio di lantanio (LaBr3) 1 digitalizzatore 14-bit 500 MHz
Sorgenti radioattive

## Slide 4: Segnali
Sorgente di 22Na
Sorgente di 137Cs
Sorgente di 60Co

## Slide 5: Digitalizzazione del segnale
Il segnale e' "a gradini" perche' campionato ogni 2 ns
La linea rossa indica la regione in cui il digitalizzatore somma il valore di tutti i bin del segnale, dopo aver rimosso il valore di linea di base (baseline)

## Slide 6: Radioattivita' interna e fondo ambientale
Radioattivita' interna del rivelatore (La)
Radioattivita' naturale: Uranio e prodotti (Th, Ra, Po, Bi)
Unita' arbitrarie del digitalizzatore -> proporzionali all'energia
L'integrale del segnale viene messo in un istogramma
Misura senza sorgente

## Slide 7: Sorgente di calibrazione: 137Cs
Quando il fotone interagisce col rivelatore per effetto fotoelettrico, rilascia tutta la sua energia in solo evento, formando nello spettro energetico il "fotopicco", un picco di forma gaussiana a un'energia precisa
Quando il fotone della sorgente interagisce per effetto Compton, nello spettro produce una struttura continua chiamata "spalla Compton" a energie inferiori al fotopicco
137Cs
137Ba
661 keV
β-

## Slide 8: Sorgente di calibrazione: 22Na
22Na
22Ne
1274 keV
β+
Il positrone emesso durante il decadimento β+ viene annichilato all'interno della sorgente, emettendo due fotoni di 511 keV

## Slide 9: Sorgente di calibrazione: 241Am
241Am
α
237Np
60 keV

## Slide 10: Sorgente di calibrazione: 60Co
60Co
60Ni
1173 keV
β-
1332 keV

## Slide 11: Calibrazione
Sorgente | Posizione in ADC channel [a.u.] | Energia [keV]
241Am | 51.5 | 59.9
22Na | 450.0 | 511.0
137Cs | 582.6 | 661.7
60Co | 1032.4 | 1173.2
22Na | 1121.1 | 1274.5
60Co | 1172.0 | 1332.5
Avendo 6 rivelatori diversi, ci saranno 6 curve di calibrazione diverse
Nella figura, C0 e' l'intercetta, C1 e' la pendenza
Per calibrare il rivelatore, fittiamo con una gaussiana il fotopicco ed estraiamo la posizione del centro: sapendo l'energia del fotone, possiamo fare un fit lineare tra l'energia in keV e l'energia in unita' arbitrarie per ottenere i parametri di conversione

## Slide 12: Spettro di sorgente "sconosciuta"
Energia dei picchi visibili (keV)
122.385
245.986
345.267
412.58
446.0
779.3
867.45
964.54
1409.62
Molti picchi visibili nello spettro. Non e' nemmeno scontato che essi provengano tutti da uno stesso elemento/isotopo, perche' la sorgente sconosciuta potrebbe avere piu' modi di decadimento.
Dobbiamo capire se c'e' una correlazione fra due fotoni, usando l'informazione temporale.

## Slide 13: Coincidenza tra 2 o piu' rivelatori
Caso "semplice" della sorgente di 60Co​
MATRICE GAMMA-GAMMA
60Co
1173 keV
β-
1332 keV
Il fotone a 1173 keV sara' sempre seguito da un fotone a 1332 keV. E' possibile quindi che entrambi i fotoni vengano osservati dai rivelatori in un breve lasso di tempo (inferiore a 500 ns).

## Slide 14: Coincidenza tra 2 o piu' rivelatori
Caso "semplice" della sorgente di 60Co​
MATRICE GAMMA-GAMMA
60Co
1173 keV
β-
1332 keV
Gli accumuli di statistica sono alla coincidenza fotopicco-fotopicco, ossia quando entrambi i fotoni interagiscono con effetto fotoelettrico in due rivelatori diversi.

## Slide 15: Coincidenza tra 2 o piu' rivelatori
Caso "semplice" della sorgente di 60Co​
MATRICE GAMMA-GAMMA
60Co
1173 keV
β-
1332 keV
Le diagonali sono dovute al fatto che un fotone della sorgente puo' interagire per effetto Compton su due rivelatori diversi. La diagonale piu' alta e' il Compton della riga a 1332 keV, quella piu' bassa della riga a 1173 keV.

## Slide 16: Coincidenza tra 2 o piu' rivelatori
MATRICE GAMMA-GAMMA
della sorgente sconosciuta
E' chiaramente un po' piu' difficile osservare le coincidenze. Conviene quindi prendere una "fettina" in energia e osservare le coincidenze con gli eventi a quell'energia. Proviamo a prendere due "fette" (nel linguaggio tecnico, applichiamo una condizione, o "gate" in energia), una a 121 keV e una a 344 keV.

## Slide 17: Coincidenza tra 2 o piu' rivelatori
Energia dei picchi visibili (keV)
122.385
245.986
345.267 (molto soppresso)
412.58
867.45
964.54
1112.1
1409.62

## Slide 18: Coincidenza tra 2 o piu' rivelatori
Energia dei picchi visibili (keV)
122.385
245.986
345.267 (molto soppresso)
412.58
867.45
964.54
1112.1
1409.62
(il 122 non si dovrebbe vedere, ma succede che due decadimenti non correlati avvengano molto vicini in tempo, quindi lo vediamo nella matrice)

## Slide 19: Coincidenza tra 2 o piu' rivelatori
Energia dei picchi visibili (keV)
122.385 (molto soppresso)
245.986 (molto soppresso)
412.58
778.9
1089.7
1299.1

## Slide 20: Identificazione della sorgente
Accedendo al database dei Laboratori di Berkeley https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/nudat2.jsp e cliccando (in alto a destra) su "Levels and Gammas Search"possiamo cercare I picchi sul database e tentare l'identificazione della sorgente sconosciuta utilizzando le informazioni della matrice gamma gamma. Ad esempio:

## Slide 21: Identificazione della sorgente
Accedendo al database dei Laboratori di Berkeley https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/nudat2.jsp e cliccando (in alto a destra) su "Levels and Gammas Search"possiamo cercare I picchi sul database e tentare l'identificazione della sorgente sconosciuta utilizzando le informazioni della matrice gamma gamma. Ad esempio:

## Slide 22: Identificazione della sorgente
Giocando un po' con le varie combinazioni di energie, l'unica combinazione sensata e' quella 152Sm e 152Gd. Questi sono I prodotti del decadimento della sorgente. Guardando sulla carta di Segre' la posizione di questi due nuclei...

## Slide 23: Identificazione della sorgente
Giocando un po' con le varie combinazioni di energie, l'unica combinazione sensata e' quella 152Sm e 152Gd. Questi sono I prodotti del decadimento della sorgente. Guardando sulla carta di Segre' la posizione di questi due nuclei...
La nostra sorgente e' il 152Eu

## Slide 24: Spettroscopia ad alta risoluzione
Il bromuro di lantanio ha una buona, ma non ottima risoluzione energetica, e questo portava a delle incertezze nella misura del centroide dei picchi. Per avere degli spettri molto piu' puliti e' necessario cambiare tipo di rivelatore e usare un rivelatore al germanio iperpuro (rivelatore HPGe), come quelli che formano l'array AGATA, in arrivo agli LNL.
Sotto il confronto di uno spettro preso con il LaBr3 e con un HPGe: notare la zona a 1100 e 1400 keV circa, dove la risoluzione del rivelatore permette di discriminare picchi molto vicini in energia.

## Slide 25: Confronto fra HPGe e LaBr3 per una sorgente di 152Eu

## Slide 26: Misure di tempo: 60Co
60Co
1173 keV
β-
1332 keV
START
STOP
Quanto tempo rimane su questo stato?
60Ni

## Slide 27: Coincidenza tra i fotoni di 1173 (start) e 1332 (stop) keV
La larghezza a meta altezza del picco e' di circa ~500 ps, mentre il T1/2 dello stato a 1332 keV e' di 0.73 ps, circa 3 ordine di grandezza sotto la sensibilita' del nostro apparato
-> abbiamo misurato la risoluzione temporale del nostro rivelatore

## Slide 28: Misure di tempo: 152Eu
152Eu
1408 keV
EC
121 keV
START
STOP
Quanto tempo rimane su questo stato?
152Sm
La cattura elettronica (EC) e' un processo simile al decadimento β+: un protone assorbe un elettrone atomico convertendosi in neutrone e rilasciando un neutrino

## Slide 29: Coincidenza tra i fotoni di 1408 (start) e 121 (stop) keV

## Slide 30: Coincidenza tra i fotoni di 1408 (start) e 121 (stop) keV
Per una misura di 12 ore, non male ;)

## Slide 31
PID@INFN LNL, 2021