## Slide 1
CIF 06/12/2021
Gianmario Cesarini

## Slide 2
ATLAS ITk
Cold Box
Test ‘a freddo’ del rivelatore con raffreddamento con impianto Lucasz (2 kW) e test ‘a caldo’ con alimentazione dei sensori
Rispettare il requisito sul punto di rugiada di -60 °C per evitare condensa sui punti più freddi

## Slide 3
PROPRIETÀ | POLISTIRENE ESTRUSO (XPS) | POLIURETANO ESPANSO CON RIVESTIMENTO DI ALLUMINIO | AEROGEL BV | VACUUM INSULATION PANEL (VIP)
Conducibilità termica k (W/m∙K) | 0.035 | 0.022 | 0.015 | 0.006
Fattore di Resistenza al vapore di acqua µ (adimensionale) | 80 - 150 | 105 | 106 | ∞
Materiali

## Slide 4
Temperatura superficie esterna in funzione del ΔT
tra camera pulita e interno della Cold Box
l
L
T1 = 22 °C
Temperatura camera pulita
T2 variabile
Temperatura ambiente interno
l = 1600 mm
L = 4000 mm
l
T2 : temperatura del fluido (aria secca, azoto) interno alla cella
T1 = 22 °C | T2 (°C) | ΔT (°C)
 | -30 | 52
 | 20 | 2
T2
Tw2
Tw1
T1
DT = T1 - T2
T1 > Tw1 > Tw2 > T2
( sezione dall’alto)

## Slide 5
Temperatura superficie esterna in funzione del ΔT per i quattro materiali considerati (Polistirene estruso, Poliuretano con Al, Aerogel, Vacuum Insulation Panel)
e per spessori di 5, 10 e 15 cm
ΔT [°C]
ΔT [°C]
ΔT [°C]
T superficie esterna [°C]
T superficie esterna [°C]
T superficie esterna [°C]
5 cm
10 cm
15 cm
È stata scelta come riferimento per il calcolo della temperatura la parete rettangolare verticale
T1 fissato a +22 °C
T2 variabile -30 °C < T2 < +20 °C
T1 = 22 °C | T2 (°C) | ΔT (°C)
 | -30 | 52
 | 20 | 2

## Slide 6
Temperatura superficie interna in funzione del ΔT per i quattro materiali considerati (Polistirene estruso, Poliuretano con Al, Aerogel, Vacuum Insulation Panel)
e per spessori di 5, 10 e 15 cm
ΔT [°C]
ΔT [°C]
ΔT [°C]
T superficie interna [°C]
T superficie interna [°C]
T superficie interna [°C]
5 cm
10 cm
15 cm
È stata scelta come riferimento per il calcolo della temperatura la parete rettangolare verticale
T1 fissato a +22 °C
T2 variabile -30 °C < T2 < +20 °C
T1 = 22 °C | T2 (°C) | ΔT (°C)
 | -30 | 52
 | 20 | 2

## Slide 7
Passaggi cavi servizi
“Mini opto panel”
7
Servizi tipo 2
HV,LV, T, DCS
cavi dati extra
cavi dati
Connettori PP1
Fase di test di L2 R6-11
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NZYW4NBQYvZHut-3i5KyEgxIsUQ8cpvfjBuedn1c-to/edit#gid=234923030
Cavi servizi:
  3 alimentazione + 1 monitoraggio ambiente dai connettori PP1  4 gruppi di tipo 2
  Rimovibili da questa Cold Box per un'altra area di prova di assemblaggio
Cavi dati:
  24 gruppi di cavi dati  24 gruppi cavi extra
  3 Optoboxes
Ingresso cavi twinax dia. 76 mm
Ingresso N2/aria secca
CO2 IN
CO2 OUT
N2/Aria secca OUT
N2/Aria secca IN

## Slide 8
ITk Pixel - Supporting Documentation for PDR
Global Mechanics & Integration
Outer Endcap pag. 16
Passaggi tubi di CO2
Tubi Lucasz senza/con isolante termico
Ingresso Ф 8 mm / 68 mm
Uscita Ф 12mm / 72 mm
Cold Box wall
Parete Cold Box

## Slide 9
1395 mm
352 mm
Evitare la condensa sulla superficie frontale con un punto di rugiada superficiale di -30 ° C → è necessario fornire energia per riscaldare la superficie
e.g. riscaldatore
Mica
138 mm
Riscaldatori PP1

## Slide 10
punto di rugiada minimo sulla parte anteriore del PP1
T1 = -30 °C
temperatura interna della cavità
T2 = -50 °C
N2: 2 m3/h
Resistenza termica e trasmittanza termica – metodo di calcolo (ISO 6946)
Flusso termico
ΔT > 5 K e lunghezza e larghezza entrambe più di 10 volte lo spessore
Rg resistenza termica dello strato d’aria
ha coefficiente di convezione
hc coefficiente radiativo
εAl emissività dell’alluminio rivestito con alodine 0.04
A area della superficie frotale del PP1
Approssimazione come cavità con superfici parallele

## Slide 11
Nusselt number
punto di rugiada minimo sulla superficie anteriore del PP1
T1 = -30 °C
temperatura interna della cavità
T2 = -50 °C
N2: 2 m3/h
Flusso termico
Resistenza termica calcolata usando la correlazione per una cavità coassiale
Rg resistenza termica dello strato d’aria
hc coefficiente di convezione
εAl emissività dell’alluminio rivestito con alodine 0.04
(Rif. Twelve International Conference on Thermal Engineering: Theory and Applications February 23-26, 2019, Gandhinagar, India
Effect of Surface Oxidation on Directional Spectral Emissivity of Aluminum Alloy AL6061 with Different Roughnesses
Sumeet Kumar, C. V. Krishnamurthy, Krishnan Balasubramaniam)
A area della superficie frotale del PP1
F12 fattore di vista per due anelli circolari coassiali 0,78 (spessore d = 138 mm)
L diametro medio 530 mm
Rayleigh number

## Slide 12
Potenza riscaldante (1)
Processo operativo: Calore necessario per aumentare la temperatura dell'oggetto da T1 a T2 – PH
Perdite di esercizio: Conduzione, Convezione, Radiazione – PL
Fattore sicurezza (S.F.) 10 – 30 %
Potenza riscaldante (W)
Tempo (min,h)
PH
QH
QL
S.F.
tH
PL

## Slide 13
Potenza riscaldante (2)
Processo operativo: Calore necessario per aumentare la temperatura dell'oggetto da T1 a T2 – PH
Perdite di esercizio: Conduzione, Convezione, Radiazione – PL
Fattore sicurezza (S.F.) 10 – 35 %
,
dove
è la diffusività termica della lega di alluminio AA6061
(Rif. Touloukian, Y S, Powell, R W, Ho, C Y, and Nicolaou, M C. Thermophysical properties of matter, the TPRC data series. Volume 10. Thermal diffusivity. Data book. United States: N. p., 1974.)
, intervallo ottenuto dalle correlazioni:
3.0 ÷ 5.8
(Rif. Michalak, P. Experimental and Theoretical Study on the Internal Convective and Radiative Heat Transfer Coefficients for a Vertical Wall in a Residential Building. Energies 2021, 14, 5953. https://doi.org/10.3390/en14185953)

## Slide 14
Potenza riscaldante (2)
Processo operativo: Calore necessario per aumentare la temperatura dell'oggetto da T1 a T2 – PH
Perdite di esercizio: Conduzione, Convezione, Radiazione – PL
Fattore sicurezza (S.F.) 10 – 35 %
,
dove
è la diffusività termica della lega di alluminio AA6061
(Rif. Touloukian, Y S, Powell, R W, Ho, C Y, and Nicolaou, M C. Thermophysical properties of matter, the TPRC data series. Volume 10. Thermal diffusivity. Data book. United States: N. p., 1974.)
, intervallo ottenuto dalle correlazioni:
3.0 ÷ 5.8
(Rif. Michalak, P. Experimental and Theoretical Study on the Internal Convective and Radiative Heat Transfer Coefficients for a Vertical Wall in a Residential Building. Energies 2021, 14, 5953. https://doi.org/10.3390/en14185953)

## Slide 15
La temperatura deve essere monitorata in modo che non scenda oltre il limite di -30 °C
È necessario fornire almeno una potenza PR (potenza necessaria per innalzare la temperatura del materiale durante il ciclo di lavoro + potenza persa dalle superfici per conduzione, convezione e irraggiamento) tramite resistenze
Devono essere valutati il fattore di sicurezza e la temperatura di esercizio della superficie
Considerazioni