## Slide 1: MASTER LOGIC 2.1
02/05/2023

## Slide 2: Schema a Blocchi
V bias in Unreg. (+70V)
8 x Vbias OUT
8 x Regolatori Vbias.
DAC 8Ch
ADC Temperatura
uControllore
Collegamento verso il PC
8 x ADC Vbias
8 x mis. corrente
8x
8x
8x
Vcc (+5V)
Vcc (+5V)
SPI x DACs trimmer su ADAPTER
Connettore verso
ADAPTER64
4x
2x
3x
2x
4x
Logic Buffers
Vbias range 0..60V; precisione migliore 50mV.
4x
RS485

## Slide 3: Regolatore Vbias a componenti discreti ?
Serve una tensione negativa.
La precisione e’ inferiore rispetto un regolatore con OP
Necessita di un ADC di verifica della tensione in uscita?
Costa meno
Simulazione parametrica in funzione della variazioni del carico da 500 a 2500 ohm
(step 250ohm)
qty | SIGLA | Venditore1 | Stock | prezzo | totale 1 | Venditore2 | Stock | prezzo | totale 2
16 | BJT FMMT458TA o FMMT458QTA | RS | 325 | 0,44 € | 6,98 € | Mouser | 6392 | 0,42 € | 6,77 €
8 | BJT FZT953TA | RS | 169 | 1,23 € | 9,84 € | Mouser | 32379 | 0,98 € | 7,82 €
8 | BJT BC848C (621-BC848C-7-F ) (BC848CE6327HTSA1) | RS | 3300 | 0,31 € | 2,46 € | Mouser | 117.470 | 0,18 € | 1,44 €
8 | LED sdm0603 HSMS-C190 | RS | 2500 | 0,18 € | 1,47 € | Mouser | 147737 | 0,25 € | 2,02 €
TOTALE x 1 MasterLogic (8 Ch Vbias) |  |  |  |  | 20,74 € | TOTALE |  |  | 18,06 €
Costi componenti attivi

## Slide 4: Regolatore Vbias con Operazionale !
La precisione e’ migliore.
Usando un operazionale a bassa tensione ed una coppia di transistor ad alata tensione il costo e’ contenuto.
qty | SIGLA | venditore1 | Stock | prezzo | totale 1 |  |  |  | 
8 | TSV911AILT | RS | 30 | 1,276€ | 10,21€ |  |  |  | 
8 | FMMT458TA | RS | 200 | 0,53 € | 4,24 € |  |  |  | 
8 | MJD253T4G | RS | 1210 | 0,508 € | 4,64 € |  |  |  | 
 | TOTALE per SCHEDA | RS |  |  | 19,09 € |  |  |  | 
Costo per singola MasterLogic2: 19,09Euro

## Slide 5: Stato attuale disegno scheda M.L. 2.1

## Slide 6: Vista posteriore
Nella parte superiore andra’ fissato un dissipatore di calore

## Slide 7: Schema elettrico (a blocchi)

## Slide 8: Stabilita’ della regoalzione
Confronto fra regolazione a transistors (sopra) e regolazione a Operazionale (sotto)
La precisione della tensione Vbias al variare del carico risulta molto maggiore con l’uso del operazionale.
La stabilita’ della regolazione risulta buona anche con l’operazionale.