## Slide 1: TEST COSMO-SiPM CON CsI(Tl) SETUP Scinitllatore CsI(Tl) cubetto 23mm SiPM S13360-6075CS sn.10698

## Slide 2
COSMO NxCx (No Latch)
Vth=16.4mV, Vbias=55V
AN_OUT @50 Ohm oscilloscopio
AN_OUT
TTL_OUT 2V/div
TTL_OUT 2V/div
AN_OUT
AN_OUT
TEST COSMICI E RAD. SCINT?
Errati
conteggi/letture ADC
Saturazione FE
Stima T latch -> 10us (@Vth set)
2us/div
100mV/div
500mV/div
2us/div
500mV/div
Eventuale
Filtro LP o
Rid. Gain FE

## Slide 3: CORREZIONI FIRMWARE
Inserimento reset latch @10us
Inserimento reset ogni finestra di acquisizione di 1s (rari eventi consecutivi bloccano l’acquisizione)
Incremento del peak reset poco prima del reset latch (scarica il condensatore del peak hold quando il segnale è andato a zero altrimenti il peak si ricarica)

## Slide 4: COMPARATORE CORRETTO (Reset Latch attivo)
2us/div
AN_OUT 100mV/div
DISCOUT 2V/div

## Slide 5: PEAK HOLD CORRETTO
AN_OUT 100mV/div
ADC_IN 100mV/div
2us/div
Reset Peak