## Slide 1: Residual Gas Analyzer (RGA)
Carlo Roncolato – INFN LNL
Corso Base Tecnologie e Scienza di Vuoto
Legnaro – 27-29/05/2025

## Slide 2: Misura della pressione parziale nei sistemi da vuoto
In molti casi l’informazione relativa alla pressione totale è sufficiente, ma quando sono necessari i dettagli relativi alla composizione serve un sistema di misura della pressione parziale.
La misura totale tramite una sonda ad ionizzazione è spesso riferita alla pressione equivalente del gas azoto: la miscela di gas misurata è considerata come se tutti i gas esibissero la stessa probabilità di ionizzazione dell’azoto.
Specie Gassosa | Probabilità relativa di ionizzazione rispetto all’azoto (E elet. = 100ev)
N2, H2O, O2, Air | 1.00
CO2 | 1.20
He | 0.15
D2 | 0.35
H2 | 0.44
SF6 | 2.30
Per l’elio la pressione risulterebbe 6.5 volte più piccola

## Slide 3: Utilizzi della misura delle pressioni parziali nei sistemi da vuoto
Alcuni impieghi sono:
Misura della quantità di idrocarburi nell’atmosfera residua
Misura delle impurità nei sistemi di deposizione
Analisi delle sorgenti di gas
Esecuzione della ricerca perdite
Analisi degli effetti di degassaggio
Identificazione qualitativa/quantitativa della composizione

## Slide 4: Rapporto Carica su Massa
Lo spettrometro di massa è basato su un misuratore di pressione a ionizzazione
E’ equipaggiato con un secondo sistema che separa gli ioni generati sulla base del rapporto:
Carica dello ione
Massa dello ione
Ione
Rapporto

## Slide 5: Schema a blocchi dello spettrometro di massa
Ionizzatore
Separatore
Misuratore
Sistema che crea gli ioni
Sistema che separa gli ioni sulla base del rapporto carica/massa
Sistema che misura la corrente trasmessa dal separatore
Uno spettrometro di massa fornisce semplicemente una serie di intensità associate a un relativo rapporto Q/M.
La derivazione delle pressioni parziali o delle concentrazioni necessita di elaborate calibrazioni o calcoli matematici laboriosi
Software
Corrente di tanti ioni
Corrente di un particolare ione
Istogramma correnti
Molecole di gas
Composizione

## Slide 7: Fenomeno della ionizzazione
H
O
H
e
Velocità elettrone
H
O
H
e
e
e
Rottura della molecola
H
O
H
e
Velocità elettrone
H
O
H
e
e
Ionizzazione della molecola

## Slide 8: Tavola Periodica degli elementi
Estratto della tavola periodica
Idrogeno atomico ha: massa 1 uma al 99.985%
massa 2 uma al 0.015%
Ossigeno atomico ha: massa 16 uma al 99.762%
massa 17 uma al 0.038%
massa 18 uma al 0.2%

## Slide 9: Istogramma delle correnti di frammentazione dell’acqua
Chart: Correnti relative della fremmentazione di H2O con elettroni a 90eV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
M/Q | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Picco principale normalizzato a 100

## Slide 10: Istogramma delle correnti di frammentazione dell’azoto molecolare
Chart: Correnti relative della fremmentazione di N2 con elettroni a 90eV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
M/Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.7 | 0

## Slide 11: Istogramma delle correnti di frammentazione dell’ossigeno molecolare
Chart: Correnti relative della fremmentazione di O2 con elettroni a 90eV
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
M/Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.4 | 0

## Slide 12: Istogramma delle correnti di frammentazione dell’anidride carbonica
Chart: Correnti relative della fremmentazione di CO2 con elettroni a 90eV
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
M/Q | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0

## Slide 13: Contributi isotopici allo spettro dell’anidride carbonica
Isotopes C: 12,13
O: 16,18
Log Scale !

## Slide 14: Istogramma delle correnti di frammentazione di una perdita di aria
Chart: Correnti relative della fremmentazione di ARIA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
M/Q | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0