## Slide 1: Portata e Velocità di Pompaggio
C. Roncolato
Corso Nazionale INFN di Criogenia e Vuoto
Giorno 1 – 29 Settembre 2025, Milano

## Slide 2: Creazione del vuoto
La creazione del vuoto inizia con la rimozione delle molecole di gas da una camera inizialmente a pressione atmosferica. Questo processo, chiamato pumpdown, viene realizzato utilizzando una pompa da vuoto.
Man mano che le molecole vengono rimosse, il cammino libero medio aumenta, influenzando il comportamento e il flusso delle molecole rimanenti. Il pumpdown attraversa diverse fasi, caratterizzate da regimi di flusso distinti.
A pressioni elevate, quando le collisioni tra molecole sono frequenti, il flusso del gas è simile a quello di un liquido.
A bassa pressione, quando il cammino libero medio supera le dimensioni della camera, le molecole colpiscono le pareti più frequentemente rispetto ad altre molecole, rendendo il flusso casuale e dipendente dalle probabilità di cattura della pompa.

## Slide 3: Definizione di Portata (Throughput) (1/3)
Utilizzando la legge dei gas è possibile definire una specifica quantità di gas contenuta in un volume V quando sono definite le condizioni p e T del sistema.
Utilizzando la legge dei gas perfetti risulta che è proporzionale al numero di moli
cilindro di volume V alle condizioni p e T note
se T è costante si ha
da

## Slide 4: Definizione di Portata (Throughput) (2/3)
La Portata è la quantità di gas che attraversa per unità di tempo una certa superficie:
Le unità di misura tipicamente usate sono mbar lt/s che è circa cm3/s (NTP)
Pacchetto Energia
Rateo Particelle
Il volume si svuota completamente, facendo transitare le particelle attraverso la superficie verde nel tempo dt
La portata è la variazione del prodotto (p V) nel tempo dt, ovvero:

## Slide 5: Definizione di Portata (Throughput) (3/3)
mbar lt/s ≈ cm3/s (NTP) | 1 cm3 ogni… | Rateo di Bolle in acqua*
10-1 | 10 secondi | 4 bolle/sec
10-2 | 100 secondi | 25 bolle/min
10-3 | 20 minuti | 2 bolle/min
10-4 | 3 ore | 1 bolla/5min
10-5 | 24 ore | Non misurabile
10-7 | 3 mesi | Non misurabile
10-9 | 30 anni | Non misurabile
10-11 | 3000 anni | Non misurabile
*Diametro 3mm a 1 atm 20°C
Si può avere un’idea visiva della portata ai diversi ordini di grandezza, immaginando di far gorgogliare delle bolle d’aria all’interno di un recipiente pieno d’acqua. Il rateo di uscita delle bolle corrisponde a un precisa portata di gas.

## Slide 6: Conversione delle Unità di Misura di Flusso (1/2)
1/60 cm3/s (NTP)

## Slide 7: Conversione delle Unità di Misura di Flusso (2/2)

## Slide 8: Portata di gas in sccm
1 mbar lt/s (20°C)= 273K/293K x 1 mbar lt/s (NTP) = 0.932 x 59.2 sccm = 55.16 sccm
Attenzione! Sono riferite a condizioni NTP. Se li riferisco a 20°C devo riscalare
Condizioni NTP

## Slide 9: Portata Massiva e Portata Volumetrica (1/3)
V = 1000 lt
P = 1 bar
W = 1 kg
S = 1000 lt/s = 3600 m3/h
Velocità di Pompaggio delle Pompa
A una pompa rotativa a palette di immettono 1000 lt di gas a 1 bar che in tutto pesano un 1 kg. La pompa alla pressione di aspirazione di 1 bar ha la velocità di pompaggio di 1000 lt/s.
La portata volumetrica o velocità di pompaggio è il rapporto tra la portata gassosa e la pressione in aspirazione.

## Slide 10: Portata Massiva e Portata Volumetrica (2/3)
V = 1000 lt
P = 1 bar
W = 1 kg
S = 1000 lt/s = 3600 m3/h
Tipo di portata | Valore
Volumetrica | 1000 lt/s
Gassosa | 1000 bar lt/s
Massiva | 1kg/s
Dai dati del sistema si ottengono i valori della tabella a fianco

## Slide 11: Portata Massiva e Portata Volumetrica (1/3)
S = 1000 lt/s = 3600 m3/h
V = 1000 lt
P = 1 mbar
V = 1 lt
P = 1 bar
W = 1 gr
Tipo di portata | Valore
Volumetrica | 1000 lt/s
Gassosa | 1000 bar lt/s
Massiva | 1kg/s
Se si pompa un gas rarefatto, ad esempio pensando che un millesimo di gas del caso precedente sia lasciato espandere nello stesso volume di 1000 lt di avrà una pressione 1000 volte più bassa.

## Slide 12: Portata Massiva e Portata Volumetrica (1/3)
S = 1000 lt/s = 3600 m3/h
V = 1000 lt
P = 1 mbar
V = 1 lt
P = 1 bar
W = 1 gr
Se si cambiano le condizioni di pressione all’imbocco della pompa, passando da una pressione di 1 bar a una pressione di 1 mbar, si ottengono i dati della tabella a fianco
Tipo di portata | Valore
Volumetrica | 1000 lt/s
Gassosa | 1000 mbar lt/s = 1 bar lt/s
Massiva | 1 gr/s
Tipo di portata | Valore
Volumetrica | 1000 lt/s
Gassosa | 1000 bar lt/s
Massiva | 1kg/s

## Slide 13: Velocità di Pompaggio
Esempio Pompaggio in condizioni stazionarie con ingresso di gas
Pressione Misurata p = 1 mbar
Pompa ScrollVac 18 PLUS S = 16 m3/hr
Flusso Gassoso?

## Slide 14: Velocità di pompaggio e portata di una pompa reale (1/2)
Chart: Pressione all'imbocco [mbar]
| 1000 | 630.957344480193 | 398.10717055349693 | 251.18864315095823 | 158.48931924611142 | 100 | 63.095734448019307 | 39.810717055349734 | 25.118864315095799 | 15.84893192461114 | 10 | 6.3095734448019298 | 3.9810717055349731 | 2.5118864315095797 | 1.5848931924611143 | 1 | 0.63095734448019325 | 0.39810717055349737 | 0.25118864315095796 | 0.15848931924611134 | 0.1 | 6.3095734448019331E-2 | 0.05
ECODRY 40 PLUS | 5.9998 | 6.9873 | 8.32 | 11.9933 | 18.1587 | 24.0298 | 29.9686 | 33.9315 | 37.3552 | 38.7504 | 39.2987 | 39.2245 | 38.9818 | 37.8853 | 36.525 | 33.857 | 30.4238 | 25.7099 | 20.3223 | 14.9256 | 10.1957 | 6.0903 | 4.1485
SCROLLVAC 18 PLUS | 11.498 | 12.7089 | 13.921 | 15.1348 | 16.3463 | 17.5329 | 18.6639 | 19.3275 | 19.9312 | 19.896 | 19.8372 | 19.7445 | 19.5986 | 18.4662 | 17.1976 | 15.8381 | 14.3708 | 12.3608 | 9.8359 | 7.5057 | 5.4448 | 3.3899 | 2.308
La velocità di pompaggio non è costante, ma dipende:
Pressione all’imbocco
Tipo di pompa
Tipo di gas
Chart: Confronto Portata Gas
| 1000 | 630.957344480193 | 398.10717055349693 | 251.18864315095823 | 158.48931924611142 | 100 | 63.095734448019307 | 39.810717055349734 | 25.118864315095799 | 15.84893192461114 | 10 | 6.3095734448019298 | 3.9810717055349731 | 2.5118864315095797 | 1.5848931924611143 | 1 | 0.63095734448019325 | 0.39810717055349737 | 0.25118864315095796 | 0.15848931924611134 | 0.1 | 6.3095734448019331E-2 | 0.05
 | 98619.3055 | 72465.4836 | 54443.3149 | 49517.8651 | 47305.0397 | 39497.8436 | 31080.5759 | 22203.7402 | 15423.1724 | 10094.8281 | 6459.5287 | 4067.9884 | 2550.8448 | 1564.2024 | 951.51 | 556.5077 | 315.5268 | 168.2376 | 83.9066 | 38.8825 | 16.7587 | 6.3163 | 3.4095
 | 188993.4428 | 131804.9158 | 91094.5929 | 62488.5716 | 42583.5599 | 28818.8063 | 19356.4132 | 12647.2818 | 8229.1881 | 5183.0724 | 3260.6371 | 2047.7066 | 1282.472 | 762.4314 | 448.0116 | 260.3312 | 149.0397 | 80.8851 | 40.6103 | 19.5531 | 8.9497 | 3.5157 | 1.8968
ECODRY 40 PLUS
SCROLLVAC 18 PLUS

## Slide 15: Velocità di pompaggio e portata di una pompa reale (2/2)
Per le pompe c’è una pressione limite di funzionamento e il flusso gassoso
La pendenza della curva stabilisce la velocità di pompaggio
Per alcuni tratti si può pensare che la velocità di pompaggio sia costante
Chart: Pressione all'imbocco [mbar]
| 1000 | 630.957344480193 | 398.10717055349693 | 251.18864315095823 | 158.48931924611142 | 100 | 63.095734448019307 | 39.810717055349734 | 25.118864315095799 | 15.84893192461114 | 10 | 6.3095734448019298 | 3.9810717055349731 | 2.5118864315095797 | 1.5848931924611143 | 1 | 0.63095734448019325 | 0.39810717055349737 | 0.25118864315095796 | 0.15848931924611134 | 0.1 | 6.3095734448019331E-2 | 0.05
ECODRY 40 PLUS | 5.9998 | 6.9873 | 8.32 | 11.9933 | 18.1587 | 24.0298 | 29.9686 | 33.9315 | 37.3552 | 38.7504 | 39.2987 | 39.2245 | 38.9818 | 37.8853 | 36.525 | 33.857 | 30.4238 | 25.7099 | 20.3223 | 14.9256 | 10.1957 | 6.0903 | 4.1485
SCROLLVAC 18 PLUS | 11.498 | 12.7089 | 13.921 | 15.1348 | 16.3463 | 17.5329 | 18.6639 | 19.3275 | 19.9312 | 19.896 | 19.8372 | 19.7445 | 19.5986 | 18.4662 | 17.1976 | 15.8381 | 14.3708 | 12.3608 | 9.8359 | 7.5057 | 5.4448 | 3.3899 | 2.308
Chart: Confronto Portata Gas
| 1000 | 630.957344480193 | 398.10717055349693 | 251.18864315095823 | 158.48931924611142 | 100 | 63.095734448019307 | 39.810717055349734 | 25.118864315095799 | 15.84893192461114 | 10 | 6.3095734448019298 | 3.9810717055349731 | 2.5118864315095797 | 1.5848931924611143 | 1 | 0.63095734448019325 | 0.39810717055349737 | 0.25118864315095796 | 0.15848931924611134 | 0.1 | 6.3095734448019331E-2 | 0.05
 | 98619.3055 | 72465.4836 | 54443.3149 | 49517.8651 | 47305.0397 | 39497.8436 | 31080.5759 | 22203.7402 | 15423.1724 | 10094.8281 | 6459.5287 | 4067.9884 | 2550.8448 | 1564.2024 | 951.51 | 556.5077 | 315.5268 | 168.2376 | 83.9066 | 38.8825 | 16.7587 | 6.3163 | 3.4095
 | 188993.4428 | 131804.9158 | 91094.5929 | 62488.5716 | 42583.5599 | 28818.8063 | 19356.4132 | 12647.2818 | 8229.1881 | 5183.0724 | 3260.6371 | 2047.7066 | 1282.472 | 762.4314 | 448.0116 | 260.3312 | 149.0397 | 80.8851 | 40.6103 | 19.5531 | 8.9497 | 3.5157 | 1.8968

## Slide 16: Equazione Generale del Pompaggio
V dp
QpV dt
S p dt
Materia entrante
[mbar lt]
Materia uscente
[mbar lt]
Accumulo di materia
[mbar lt]
Attenzione che vale solo in condizioni isotermiche
p V = nm R T
V

## Slide 17: Equazione Generale del Pompaggio
V dp
QpV dt
S p dt
Materia entrante
[mbar lt]
Materia uscente
[mbar lt]
Accumulo di materia
[mbar lt]
Attenzione che vale solo in condizioni isotermiche
p V = nm R T
Condizioni Stazionarie
Condizioni Dinamiche

## Slide 18: Equazione Generale del Pompaggio
V dp
QpV dt
S p dt
Materia entrante
[mbar lt]
Materia uscente
[mbar lt]
Accumulo di materia
[mbar lt]
Attenzione che vale solo in condizioni isotermiche
p V = nm R T
Equazione riscritta per evidenziare l’andamento della pressione
La pressione nel volume diminuisce nel tempo a seconda del rapporto S/V. L’ingresso di gas è si oppone all’andamento.
Tutte le grandezze tranne V possono variare nel tempo o con la pressione

## Slide 19: Curva di Pump Down (1/2) (Senza Sorgenti di Gas)
V
Assunzione S = const e QpV = 0
Modifico equazione per trovare la soluzione
Valvola chiusa
Volume pieno
Tempo caratteristico

## Slide 20: Curva di Pump Down (2/2) (Senza Sorgenti di Gas)
La soluzione dell’equazione differenziale è quella di un decadimento esponenziale che ha un tempo caratteristico τS
Grafico LIN - LIN
Assunzione S = const e QpV = 0

## Slide 21: Tempo Caratteristico di Pompaggio (1/2)
Grafico LIN - LIN
Le curve diventano rette e la pendenza è data da -1/τS
Grafico LOG - LIN

## Slide 22: Tempo Caratteristico di Pompaggio (2/2)
tdecade = 166 s -83 s = 83 s
Esempio per la serie di dati rossa
τs = tdecade / 2.3 = 83 s / 2.3 = 36 s
Le curve diventano rette e la pendenza è data da -1/τS
Grafico LOG - LIN
Se devo diminuire la pressione di 3 decadi moltiplico 3 x 2.3 x V / S

## Slide 23: Curva di Pump Down (1/2) (Con Sorgenti di Gas)
V
Modifico equazione per trovare la soluzione
Valvola aperta
Volume pieno
Assunzione S = const e QpV = const
Pressione minima raggiungibile del sistema, si diece pressione ultima perché si realizza per tempi molto lunghi. E’ l’ultima pressione che leggo prima di interrompere il vuoto

## Slide 24: Curva di Pump Down (2/2) (Con Sorgenti di Gas)
V
Valvola aperta
Volume pieno
Serie senza gas e con pendenza data da -1/τS
Asintoto dato da pult

## Slide 25: Curva di Pump Down (1/3) (Con Degassaggio)
V
Qdeg
Valvola Chiusa
Volume pieno
Superficie che degasa
t >> 1
0.5 < x < 1.2
La pressione ultima non è più costante ma diminuisce nel tempo
A: Area della superficie degassante
qs: Degassaggio specifico [mbar lt/s-cm2]
I coefficienti k e x dipendono dal tipo di materiale

## Slide 26: Curva di Pump Down (2/3) (Con Degassaggio)
V
Qdeg
Valvola Chiusa
Volume pieno
Superficie che degasa
Serie senza gas e con pendenza data da -1/τS
Assenza di asintoto
Più aspetto e più la pressione diminuisce? Bene, ma non benissimo

## Slide 27: Curva di Pump Down (3/3) (Con Degassaggio)
previsione dell’andamento della pressione errata
previsione dell’andamento della pressione corretta
Esempio per raggiungere 0.01 mbar:
Dal grafico LOG-LIN t = 1300 s
Dal grafico LOG-LOG t = 2600 s
Grafico LIN - LIN
Grafico LOG - LOG
Tempo per pompare il volume è trascurabile

## Slide 28: Previsione sulla Pressione Ultima con Degassaggio (1/2)
V
Qdeg
Conoscendo la velocità di pompaggio e la legge di degassaggio si possono fare delle previsioni sul tempo per raggiungere una certa pult
Area di degassaggio
Coefficiente Degassaggio Specifico a 1hr
Dipende dal materiale

## Slide 29: Previsione sulla Pressione Ultima con Degassaggio (2/2)
V
Qdeg
Area di degassaggio
Coefficiente Degassaggio Specifico a 1hr
Dipende dal materiale (0.5 plastiche, 1 metalli)
V = 300 lt S = 900 lt/s
A = 5 m2 in acciaio inossidabile
Dopo 1 hr pult = 5x10-6 mbar
Dopo 5 hr pult = 1.4x10-6 mbar
Dopo 10 hr pult = 6.9x10-7 mbar

## Slide 30: Confronto del degassaggio specifico per alcuni materiali
10-6
10-9
10-8
10-7
10-5
0.1
1
10
Tempo [hr]
Degassaggio Spec. [torr lt/s-cm2]
modello semplice per H2O
Type I, metals
Type II, plastics
Type III, plastics
Desorbimento dell’acqua
Diffusione dal volume (limite)
Svuotamento del volume

## Slide 31: Degassaggio nei materiali plastici
Il degassaggio dei polimeri è molto più elevato di quello dei metalli. Per due ragioni:
un polimero contiene molti più gas di un metallo (SOLUBILITA’)
La mobilità dei gas nei polimeri è di ordini di grandezza superiore a quella dei metalli. (DIFFUSIONE)
I fluoroelastomeri o fluorocarburi (FKM), noti anche come Viton®, sono polimeri altamente fluorurati adatti all'uso continuo a temperature elevate. Sono disponibili diversi gradi, tra cui copolimeri e terpolimeri. I gradi più comuni sono costituiti da tetrafluoroetilene, esafluoropropilene e fluoruro di vinilidene.

## Slide 32: Comportamento di una guarnizione ISO-KF DN 40 in Viton

## Slide 33: Comportamento di una guarnizione ISO-KF DN 40 in Viton

## Slide 34: Transiente di Flusso
4x10-7 mbar lt/s
4x10-6 mbar lt/s
Degassaggio [mbar lt/s]
Tempo [hr]
1 sett.
1 mese
2 mesi
Grafico per RH%=50
4x10-10 mbar lt/s
Flusso Argon
Flusso Acqua
3.2x10-9 mbar lt/s
Alta solubilità dell’acqua nel Viton
Definizione di permeabilità

## Slide 35: Permeazione nei materiali
Δp: 1 bar
1 mm
1 m2
Qperm
Il fenomeno della permeazione è la penetrazione e il passaggio di gas attraverso il materiale, da un ambiente a pressione maggiore a uno a pressione minore.
Ad esempio, il passaggio attraverso i micropori o il materiale sinterizzato, anche se di solito la permeazione è considerata un processo a tre fasi e una combinazione di due effetti: la solubilizzazione e la diffusione.
Il flusso di gas Q (mbar lt/s) che passa attraverso la lastra di area A è
Flusso per unità di area allo stato stazionario con n = 1 e plo ≈ 0
Definizione di permeabilità
Legge di Henry per la solubilità
Unità di misura
[cm2/s] = 105 [mbar lt/s mm/m2 bar-n]
n = 1 o 0.5 a seconda della dissociazione

## Slide 36: Esempio Numerico
Dmedio = 48mm
d = 5.3mm
h = 4mm
Flangia DN 40 ISO-KF con 50%RH
Per passare da cm3 a lt

## Slide 37: Comportamento con la Temperatura
4x10-8 cm2/s
4x10-3
Confronto tra le stime
K = 3x10-6 cm2/s
RH% = 50
K = 4x10-8 cm2/s
p = 1000 mbar
Il grafico tiene conto di un RH%=50 per aria

## Slide 38: Esempio di calcolo per un apparato da vuoto usando il degassaggio
10-6
10-9
10-8
10-7
10-5
0.1
1
10
Degassaggio Spec. [torr lt/s-cm2]
Tempo [hr]
6x10-7 torr lt/s-cm2
¼ del diametro
Equivalenti a 1.4 m2 di superficie di acciaio