## Slide 1: PORFIDO Fase II

## Slide 2
problemi col DB
connessione seriale attraverso ethernet (C. Nicolau)
funziona, ma…
interazione con presa dati (alta rate, fifofull)
FEM bloccata - 3 eventi

## Slide 3: FEM bloccata
accensione PORFIDO a massima potenza
FEM bloccata, niente eventi, niente comunicazioni
currente FEM 390 mA  510 mA
spegnendo e riaccendendo la FEM tutto OK.

## Slide 4: FEM bloccata
lo stesso fenomeno riprodotto in laboratorio con:
­ PORFIDO spento (alimentazione 5V staccata)
­ inizio run di acquisizione con PMT spento o sottoacceso (niente
segnali), caselle Disable buffer wrap e Restart buffer after first event selezionate.
­ FEM bloccata, nessuna comunicazione, corrente FEM cresce di
circa 100 mA ( da ~400 mA a ~500 mA)
­ spegnendo e riaccendendo FEM tutto si ripristina.

## Slide 5: FEM bloccata
esiste stato metastabile FEM, non e' distruttivo.
non e' mai successo accendendo PORFIDO a potenza ridotta (17dB invece di 22dB)

## Slide 6: disturbi PORFIDO su acquisizione dati:
aumento di circa 10% rate in corrispondenza dell' azionamento del Reader
presenza Fifofull
PORFIDO e' completamente gestito come slave; in assenza di comandi da riva la RF non parte.

## Slide 7: disturbi PORFIDO su acquisizione dati:
­ Questo fenomeno riprodotto in laboratorio collegando il PMT ad un discriminatore e ad un frequenzimetro con i settaggi usati nella taratura del nostro OM (HV=1623, discriminatore con soglia 20 mV),non utilizzando la FEM. grazie a Nuccio ed Emanuele.
riducendo la potenza RF di PORFIDO si riesce in tre casi su quattro a trovare un setting (~17dB) per cui PORFIDO funziona e non si vedono interazioni

## Slide 8: FASE III
per Fase III la RF di PORFIDO verra' schermata dall' OM e dall’elettronica
prototipo di termometro a 1/1000 ˚C funzionante in laboratorio