## Slide 1
Prove di Burn In
F. Barbato
INFN Napoli

## Slide 2
Ipotesi di lavoro
Stress Meccanico:
Cicli di temperatura
Prove accelerate:
Riscaldamento del dispositivo

## Slide 3
Ipotesi di lavoro
Mortalità infantile  Cicli termici
Prove accelerate  Riscaldamento del dispositivo
Screening IR-Camera
20 cicli, Tmin = 15°C Tmax = 75°C, Periodo = 1hh 20min
27hh
Tuso = 19.2°C
Tacc = 75°C
Temperatura di utilizzo del dispositivo
Temperatura massima di accelerazione
Fattore di accelerazione

## Slide 4
Fattore di accelerazione
118.62 @ 19.2°C
Tmax (K)
AF

## Slide 5
Durata Stimata
Tuso = 19.2°C, Tmax = 75°C
10 anni  31gg

## Slide 6: DAQ System
Winkratos

## Slide 7
Preparazione test vita media
Tuso = 19.2°C,
Tmax = 75°C
Hrel = 10%
Esposizione ≈ 20gg
AF ≈ 118.62
D4
D6
Tensione monitorata
Vmon = 85.1V,
Imon = 12mA
Esposizione ≈ 13gg
AF ≈ 118.62

## Slide 8
Risultati test vita media
Vmon fra D4 e D6
Ore reali di test
Anni simulati di test
Vita media simulata
6 anni 146gg
La basetta non mostra problemi:
-tensione costante
-assorbimento costante

## Slide 9
Test mortalità infantile
Tuso = 15°C,
Tmax = 75°C
Hrel = 10%
N. cicli = 20
Attesa = 30min
75°C
Room temp
15°C
30min
30min
30min
30min
Max
Velocità
Max
Velocità
N. = 20 cicli
Attesa Hrel = 10%
File test: MortalitaInfantile.prf

## Slide 10
Risultati test mortalità infantile
Testate 3 basette: 3 nuove (PCB verde), 1 vecchia (PCB rosso)
Basetta 1 (nuova)
Start Test
30/10/14 17:26
Vmon = 81.3V
Imon = 11mA
Stop Test
31/10/14 20:26
Vmon =81.2V
Imon = 11mA
Basetta 2 (nuova)
Start Test
5/11/14 16:48
Vmon = 82.0V
Imon = 11mA
Stop Test
6/11/14 19:17
Vmon =82.1V
Imon = 11mA
Basetta 3 (vecchia)
Start Test
7/11/14 13:13
Vmon = 81.5V
Imon = 11mA
Stop Test
8/11/14 19:13
Vmon =81.5V
Imon = 14mA
Basetta 4 (nuova)
Start Test
24/11/14 21:59
Vmon = 81.1V
Imon = 11mA
Stop Test
26/11/14 00:59
Vmon =81.5V
Imon = 14mA

## Slide 11
Screening IR-Camera

## Slide 12
Conclusioni
Sono stati effettuati i test:
- vita media (stress termico)
- mortalità infantile (stress termo-meccanico)
- screening ir-camera
Per un test completo sulla basetta c’è bisogno di : ~30gg (vita media)+27h (mortalità infantile)
Le modalità di test sono chiare. Per poter eseguire il test su un numero consistente
di basette, in tempo utile, c’è bisogno dell’elettronica necessaria a testare
più basette contemporaneamente.