## Slide 1: Stato pCT e test LNS
M. Bruzzi, C. Civinini, G. Maccioni, F. Paulis, N. Randazzo, M. Scaringella, V. Sipala, C. Talamonti

## Slide 2: Stato tracciatore pCT
Piano ‘zero’ assemblaggio finito
  Test di laboratorio prima metà scheda (3 gruppi di 8 chip ciascuno) completato: OK
  Test di laboratorio seconda metà: generalizzazione programmi FPGA da 3 gruppi a 6 gruppi in corso
    Un chip da ribondare (macchina bondatrice da riparare)
    Scheda pronta per test su fascio a partire da metà Gennaio
  Ordini già fatti (RDH+IRPT) per:
    10 sensori microstrip spare (obiettivo: produrre 5 piani completi)
    Produzione di 5/6 schede front-end
    Scheda di interfaccia Virtex6 front-end

## Slide 3: Tracciatore pCT: piano ‘zero’
Master FPGA
Virtex6
Silicon mstrip
Slave FPGAs
8 silicon microstrip sensors (5.1x20 cm2)
48 chip di front-end (1536 canali)
Chip front-end

## Slide 4: Front-end read-out unit
Silicon microstrip detectors
Front-end chips
FPGA slave

## Slide 5: Test laboratorio
Procedura automatica per determinazione delle soglie e calibrazione del TimeOverThreshold: 15’+15’
Plot con sorgente beta 90Sr ad alto rate (da 10mCi)

## Slide 6: Alcuni esempi con 90Sr
Profilo della sorgente
(collimata).
Due strip senza segnale:
1 per sensore
1 per chip front-end
# strip
# cluster
Numero di cluster (elettroni) per
Evento <Nclu>=4.2

## Slide 7: Test LNS 11/2014
Obiettivi principali
  Test del nuovo calorimetro
    Scan di tutti i cristalli per verifica omogeneità
  Dati per tomografia con fantoccio con varie densità
    36 angoli con 1.5*106 eventi per angolo
Dati ancora da analizzare  plot preliminari
  Profilo fascio
  Risposta di un cristallo
  Omogeneità di un cristallo
  Esempi di radiografie (due angoli: 40° 130°)

## Slide 8: Apparato in sala ‘Catana’ ai LNS
Calorimetro
Tracciatore
Beam pipe

## Slide 9: Beam profile
Strip #
Strip #
Profilo x Primo piano
Profilo y Primo piano
Preliminary
Preliminary
Due sensori del primo piano come
esempio
(quello più vicino alla beam pipe)
1 strip = 200mm
3 cm
3 cm

## Slide 10: Singolo cristallo
ADC counts
60 MeV
Doppi protoni=120 MeV
Noise = 10 MeV
s=3.9%

## Slide 11: Energy distribution
Preliminary
Distribuzione di energia misurata dai cristalli del calorimetro in funzione del punto d’impatto del protone
E=60MeV
Calibrazione dei cristalli preliminare

## Slide 12: Set-up per tomografia
Fantoccio tomografico
Su piattaforma ruotante

## Slide 13: Fantoccio tomografico

## Slide 14: Fantoccio tomografico

## Slide 15: Fantoccio tomografico
Alluminio
Polmone equiv.
Osso equiv.

## Slide 16: Tomografia
Radiografie del fantoccio tomografico a 40° e 130°
Nessun allineamento e calibrazione in energia preliminare (statistica parziale: 4*105 eventi sui 1.6*106 disponibili)
Preliminary

## Slide 17: Programmi futuri
Analisi dei dati del test LNS
Integrazione dei DAQ del tracciatore e del calorimetro
Test del piano ‘zero’ del tracciatore insieme al calorimetro (abbiamo 2 BTU ai LNS ancora da calendarizzare)
Se esito positivo: produzione dei 4/5 piani del nuovo tracciatore
Test preliminare a Trento per la determinazione del rate minimo